# 四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院

# 空气消毒机等设备采购项目院内比选公告

资阳市市第一人民医院作为采购人，拟对资阳市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目进行院内比选采购，确定中选单位。现将有关事宜公告如下：

**一、项目概况、招标范围及质量、服务要求：**

1、项目名称：资阳市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目

2、项目编号：YNBX20220104

3、招标内容：空气消毒机、不锈钢治疗台等设备一批。

4、采购预算：9.086万元人民币（大写：人民币玖万零捌佰陆拾元整）

5、根据医院实际需求提出方案并提供分项报价。

**二、资格要求:**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

**三、开标时须提供下列证件：**

1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书（原件）；

2、查验经办人身份证原件，并收加盖投标人鲜章的复印件；

3、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（若三证合一的，仅提供营业执照即可），以上证书收加盖投标人鲜章的复印件。

4、**其他**证明可满足本项目“**资格要求**”的佐证材料。

**四、公告发布：**

本次院内比选公告在资阳市第一人民医院官网上发布。

**五、报名方式和开标时间：**

1、报名地点：网络报名。（发送报名表至报名邮箱即报名成功）

报名邮箱：2660123817@qq.com 联系人：朱老师

联系电话：028-26222538

2、报名时间：2022年1月4日- 1月6日17：00（北京时间，法定节假日除外）

3、开标时间：2022年1月7日10：00

4、投标文件递交时间：2022年1月7日9：50-10：00

5、投标文件递交地点及开标地点为：四川省资阳市仁德西路66号资阳市市第一人民医院新区医院辅助楼5楼会议室。

6、招标文件获取后，资格不能转让。

一、项目内容

**一、招标项目：**资阳市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目。

**二、资金来源：**自筹资金

**三、项目内容及实质性要求**：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包** | **序号** | **设备名称** | **拟采数量** | **单位** | **预算单价（元/台）** | **预算合计（元）** | **备注** |
| 1 | 1 | 检查床 | 1 | 张 | 880 | 880 |  |
| 2 | 不锈钢治疗台 | 1 | 个 | 11000 | 11000 |  |
| 3 | 病人推车 | 1 | 个 | 2400 | 2400 |  |
| 2 | 1 | 空气消毒机（壁挂式） | 18 | 台 | 3260 | 58680 |  |
| 2 | 移动式空气消毒机 | 1 | 台 | 3900 | 3900 |  |
| 3 | 1 | 呼叫系统 | 1 | 套 | 14000 | 14000 | 包含12个点位 |
| 合计 | 90860 |  |

★产品质保期不低于2年。

**四、项目分包参数要求：**

**1包：**

**1.1检查床：**

1、规格尺寸：1900×650×650（±5）mm

2、床脚与脚架连接管均采用厚度≥1.2mm的304不锈钢圆管，脚架连接板采用厚度≥3mm的不锈钢板。

3、床面额定载荷为≥135kg。

4、台面内框架采用不锈钢折边条，床面采用人造革，内面采用高密度泡沫。

5、内框架采用角钢加强台面的承重力。

**1.2不锈钢治疗台：**

1、治疗台分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；

上柜规格尺寸：1800×350×950（±5）mm

下柜规格尺寸：1800×700×850（±5）mm

2、整体材料均为不锈钢304材质。台面及柜门材料厚度≥1.2mm,其余采用材料厚度≥1.0mm。

3、台面采用模具化制作，台面前沿为圆弧过渡。

4、上柜≥三层，含两层封闭层，柜门镶嵌≥5mm厚透明浮法玻璃，可视化管理柜内物品；下层为开放层，层高300（±5）mm。

5、台面下方≥四只抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。

6、上、下柜内设一层搁板，使用柜内空间均分两层，增大使用面积。

7、柜门与抽屉采用不锈钢弧型拉手，并配有安全锁，确保物品安全。

8、下柜配置柜脚5件（四角及柜体底部中心位置各1件），下柜底层离地高度≥200mm。脚管采用壁厚≥1.2mm优质304不锈钢管制作，脚架下部安装优质橡胶脚垫，使之与地面直接触，防滑降噪。当地面不平整时可调节柜脚使台面至水平。

**1.3病人推车**

1、规格尺寸：1900×540×710（±10）mm

2、活动担架采用厚度≥1.0mm的304不锈钢冷轧板制作。下架连接板采用≥3.0mm不锈钢冷轧板。

3、配置四只5寸静音脚轮，每只均带刹车。

4、车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。

5、下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠。

6、推车垫内面采用泡沫，外表采用人造革面，配有安全拴带。

7、配置：不锈钢输液架，塑料篮。

**2包：**

**2.1空气消毒机（壁挂式）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 空气消毒机（壁挂式） |
| 用途 | 广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒 |
| 主要技术要求 | ★1、消毒效果：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；★2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒；3、输入功率：≤90W4、电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz5、熔断器：2.5A（φ5\*20）6、循环风量：≥800m³/h★7、产品的紫外线灯管为整体模块化设计，拆装便捷。模块内的特定弧形反射板大大增强了紫外线的消毒效率。★8、距灯管垂直距离1m的中心处的紫外线辐射强度（μW/cm2）≥254★9、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤110、紫外线灯管寿命（h）≥800011、噪声（dB）：≤50★12、工作环境中臭氧残留量＜0.004mg/m³13、正常运行环境温度：5~40℃14、正常运行环境温度：≤90%15、控制方式：手动程控定时自动消毒、远红外遥控操作16、最大消毒体积：≤100m³17、适用空间的消毒时间：60分钟18、净重：≤ 11KG19、安装方式：壁挂式20、产品证件：提供卫生安全评价报告21、可实现人机共存。 |

**2.2移动式空气消毒机：**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 空气消毒器 |
| 用途 | 广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒 |
| 主要技术要求 | ★1、消毒效果：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；★2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒；3、输入功率：125W4、电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz5、熔断器：2.5A（φ5\*20）6、循环风量：≥800m³/h★7、产品采用单面出风的方式，上下可调，能左右摆风，大大提升使室内空气循环效率，使得消毒更加彻底，高效。★8、产品的紫外线灯管为整体模块化设计，拆装便捷。模块内的特定弧形反射板大大增强了紫外线的消毒效率。★9、距灯管垂直距离1m的中心处的紫外线辐射强度（μW/cm2）≥254★10、机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤111、紫外线灯管寿命（h）≥800012、噪声（dB）：≤50★13、工作环境中臭氧残留量＜0.004mg/m³14、正常运行环境温度：5~40℃15、正常运行环境温度：≤90%16、控制方式：手动程控定时自动消毒、远红外遥控操作17、最大消毒体积：≤100m³18、适用空间的消毒时间：60分钟19、净重：≤16KG20、安装方式：落地式21、产品证件：提供卫生安全评价报告22、可实现人机共存。 |

**3包：**

**3.1呼叫系统：**

1. 采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效。
2. 可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持3标识灯指示和高级优先设定。
3. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除；
4. 具有语音报号、音乐振铃功能，主分音量可分时段调节。
5. 支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能。

（6）至少包含12个分机点位。

1、呼叫主机的主要技术参数及要求：

1. 最大功耗：30W
2. 工作电压：20V
3. 安装说明：护士站桌面摆放或墙面挂装
4. 呼叫主机容量：50门、60门，可扩容；
5. 采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效；
6. 可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持3色标识灯指示和高级优先设定；

2、呼叫分机的主要技术参数及要求：

1. 最大功耗：0.6W
2. 工作电压：20V
3. 安装说明：设备带嵌入式安装
4. 特点：具备呼叫通话、呼叫指示、呼叫清除功能，超薄平装造型设计，面板采用氧化铝拉丝工艺，永不褪色，采用插拔式呼叫开关。

3、走廊显示屏的主要技术参数及要求：

（1）最大功耗：5W

（2）工作电压：20V

（3）安装说明：走廊吸顶安装

（4）特点：双面多功能显示屏，可显示呼叫患者房间号、床位号、顺序号及时间等。

# 二、投标人须知

**1、项目概况：**

1.1招标项目名称：资阳市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目

1.2项目地址：资阳市市第一人民医院

**2、招标内容：**资阳市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目（报价须包含包括人工、差旅以及现场安装、培训、售后所产生的一切费用）

**3、投标费用：**

投标人编制投标文件、现场考察、递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人不负任何责任，均由投标人自己承担。

**4、投标保证金：**

4.1本项目不收取投标保证金

**5、投标规定：**

5.1无论招标结果如何，投标人的投标文件均不退还。招标人及投标人双方都应就投标文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。

5.2招标人不对未中选情况作任何解释。

5.3投标人应仔细阅读招标文件中所有的说明，如果投标人编制的投标文件不符合招标文件的要求，其投标文件将视为不合格。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件响应招标文件的有效理由。

5.4投标人应认真检查投标文件是否完整，若存在缺页或不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

**6、投标文件的编制：**

6.1投标文件的语言：投标人的投标文件应用中文编制。

6.2投标文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并进行相应签字或盖章。

6.3除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标文件签字人签字或加盖投标人公章。

6.4投标文件要求按规定格式和内容填报，份数一式肆份，其中正本壹份、副本叁份，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。

6.5所有投标文件应密封完好（密封方式不限），外包装上还宜标明：

（1）投标项目名称：

（2）投标人名称、地址：

**（3）封条**

**招标人不接受未按要求进行密封的投标文件。**开标时如果因投标方投标文件迟到或遗失，或密封不严、标记不明而产生的后果，招标人概不负责。

**7．**资阳市市第一人民医院空气消毒机等设备采购项目报价：

7.1投标人报价包括但不限于空气消毒机等设备安装、培训、保险、税金等所有相关费用。

7.2**本项目总金额最高限价为9.086万元人民币（大写：人民币玖万零捌佰陆拾元整），**投标人报价不得超过最高限价，否则投标无效。

**8、投标履约有效期：60日历天。**

**9、确定中选候选人名单：**

9.1招标人组建的评审小组对各投标人的资格、商务响应、技术响应等进行审查，通过资格审查和完全影响商务、技术条件的投标人，根据得分由高到低进行排序推荐前三名为中选候选人。确定排序第一名的候选人为中选供应商。

9.2招标人确定中选供应商过程中，发现中选候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为中选供应商：

（1）中选候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）中选候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行采购合同的；

（3）中选候选供应商书面自愿放弃中选，且无其他非法目的的；

（4）其他不应确定中选供应商的情形。

9.3中选候选供应商有本款情形之一的，招标人将确定后一位中选候选供应商为中选供应商。依次类推。无法确定中选供应商的，招标人将重新组织采购。中选候选供应商以本款第（3）项放弃中选的，应当说明理由。

三、评审标准

一、评审办法：

1.本次评审采用**最低价评标法**进行。

2.评审分为符合性审查、价格评审二部分。只有通过符合性审查的投标人才能进入价格评审。

3.本项目评审结果的确定

评审小组根据评审结果，提出书面评审报告，在报告中对合格的投标人（即通过资格审查和初步评审的投标人，以下同）根据其**报价得分（最低价评标）**由高到低排序推荐前三名为中选候选人。以排名第一的为中选人。排名第一的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，招标人可以确定排名第二的为中选人，依此类推，如不能确定中选人，可重新组织招标。若投标人报价相同时，则组织投标人抽签确定排名顺序。

4.符合性审查标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合格要求 | 是否满足 |
| 1 | 具备有效的营业执照和符合资质要求 |  |
| 2 | 满足《投标须知》第3条要求 |  |
| 3 | 投标文件盖章及签字清晰明确，排版满足招标文件要求 |  |
| 4 | 实质性响应招标文件参数 |  |
| 5 | 投标报价未超过控制价 |  |
| 结论 |  |

注：表格中打“√”表示满足，“×”表示不满足，结论及“通过”和“不通过”；有任意一个“×”，表示结论“不通过”。

1. 本次招标采购过程中，恶意低价竞标如中标后拖延、拒不签订/履行合同的，我院将永久纳入失信黑名单，造成严重不良后果的，我院将通过法律途径维护自身权益。