## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 心电图机 | 申购科室
功能要求 （条目式） | ★数字化心电图机；12导联同步采集。
★可以并入心电网络；可以连接医院信息平台
技术参数要求 （条目式） | ★频率响应：0.01-300HZ；采样率：≥16000点/秒/通道
★外部接口：USB接口，网络接口
输入阻抗:≥50M Ω (10HZ）
内部噪声：≤12.5μVp-p； A/D转换：24 位
共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启) ；≥123dB（交流滤波关闭）
具有自动心律失常延长打印功能；能进行十二导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲CSE数据认证。
灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、AGC；
配置要求 （条目式） | ★内置热敏式点阵打印机，可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
其它要求
培训要求 | 提供使用及维护培训
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 年 月 日