## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备） | 工程
专业设备
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【医用中心供氧~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【医用中心供氧系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030113021001 |  | 医用液氧贮罐5m³ | 1.规格型号：5m³ 2.工作压力：1.6MPa 3.输出氧气纯度：＞99.5% 4.压力容器类别：Ⅱ类， 5.内筒壁厚：≥10mm，外筒壁厚：≥5mm 6.内筒直径：1700mm,外筒直径：1900mm,总高：2958mm 7.内壳材质：食品级不锈钢，外壳材质：304不锈钢 8.绝热方式：高真空多层缠绕绝热,真空度：＜0.01Pa，日蒸发率：＜0.3%/d 9.型式：立式（柱形或球形） 10.表面处理：内胆内表面、外筒外表面抛光处理 11.空重：3067kg，满重：8311kg 12.符合压力容器设计与制造要求 13.管道采用光亮退火卫生级材料 14.底座为方形平板结构，设备基础受力均匀、受力面积大，不需要另设设备基础 15.具有远程智能监控仪表系统，实现液位及压力的就地显示及信号远传监控 16.配置经济回路，供应管路中低温液体与高压闪蒸气能够自动切换，气体可实现零排放 17.内容器配备双安全阀、双防爆装置、液位计、压力表等安全附件；外容器上配有真空阀、外容器防爆装置，进、出液双阀 18.带标准快速充液接口，排液口、排气口带配对法兰 19、处理方式：清洗、吹扫 20.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 4
2 | 030225003001 |  | 空温式汽化器250m³/h | 1.规格型号：250m³/h 2.工作压力：1.6MPa 3.型式：空温式结构 4.结构：铝制星形翅片管 5.适用介质：液氧、气氧 6.铝合金材质 7.空温式汽化器表面需采用憎水涂层，避免汽化器管路结霜、结冰 8.表面作防腐处理 9.带配对法兰接口 10.采用上部进液结构，有效防止结冰 11.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 4
3 | 030225003002 |  | 空温式汽化器15m³/h | 1.规格型号：15m³/h 2.工作压力：1.6MPa 3.型式：空温式结构 4.结构：铝制星形翅片管 5.适用介质：液氧、气氧 6.铝合金材质 7.空温式汽化器表面需采用憎水涂层，避免汽化器管路结霜、结冰 8.表面作防腐处理 9.带配对法兰接口 10.采用上部进液结构，有效防止结冰 11.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 1
4 | 030113025001 |  | 氧气减压装置250m³/h | 1.规格型号：250m³/h 2.结构：箱体结构，减压装置、报警装置、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.特性：超欠压声光报警功能 5.表面处理工艺：表面静电喷塑 6.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 7.适用介质：氧气 8.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 9.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 10.配置远程智能监控仪表，具有RS485数据远传模块及接口，实现压力信号的远传、监测，保障医院中心供氧站的安全、可靠、高效运行 11.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
5 | 030113010001 |  | 无电自动切换装置 | 1.规格型号：250m³/h 2.结构：箱体结构，切换装置、阀门、仪表一体化集成 3.配置：配置调节阀、控制阀、安全阀、压力表等 4.特性：本安自动切换 5.适用介质：氧气 6.配置有氧气压力表，压力表精度≥1.6级 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 8.具有防回流装置，保证供氧稳定安全 9.实现主、备用液氧贮罐的无电自动切换，带备用接口，带经济回路接口 10.带标准螺纹连接接口 | 台 | 1
6 | 030113025002 |  | 氧气汇流排2*10瓶组 | 1.规格型号：2*10瓶组 2.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 3.带高压过滤器、截止阀、管路支撑等 4.带高压气瓶连接管 5.汇集管高压气瓶接口自带压力平衡装置 6.带标准螺纹连接接口 7.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 台 | 1
7 | 030404001001 |  | 氧气汇流排自动控制柜 | 1.规格型号：全自动切换 2.采用10寸液晶屏精准显示汇集排输出压力及运行状态 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.采用气体差压原理，设计自动切换装置，实现左回路医用气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用 5.具备输出压力超欠压报警及切换报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.配置有压力表，压力表精度≥1.6级 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 8.带标准螺纹连接接口 9.医用气体汇集排属于国家Ⅱ类医疗器械产品 | 台 | 1
8 | 030113014001 |  | 氧气分气缸3进8出 | 1.规格型号：3进8出 2.材质：不锈钢 3.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.带专用泄放接口 6.聚集、分流氧气，预留接口 7.带配对法兰接口 8.处理方式：酸洗脱脂，清洗吹除 9.压力试验：按照规范进行压力试验 10.气密性试验：按照规范进行气密性试验 11.配置有2只DN40不锈钢截止阀、1只DN32不锈钢截止阀、8只DN25不锈钢截止阀 | 台 | 1
9 | 030902008001 |  | 氧气在线式气体报警仪 | 1.检测介质：O2 2.型式：自然扩散式，检测环境氧气浓度 3.检测范围：0-30%VOL 4.分辨率：0.1%VOL 5.温度范围：0°至+45°C 6.IP65铝合金铸体外壳，即使在严酷工业环境中也能提供可靠的防护 7.采用高精度气体传感器，稳定性好、使用寿命长 8.LED屏显示，显示目标气体、浓度、单位、报警和工作状态等各项参数 9.声光报警器一体化、模块化设计，易于安装 10.带信号输出接口 | 套 | 1
10 | 030113021002 |  | 医用氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：20m³/h，双回路设计 2.结构：箱体结构，减压器、控制阀、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.表面处理工艺：表面静电喷塑 5.工作压力：0.2～0.5MPa 6.适用介质：氧气 7.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 8.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 9.带应急接口，可在紧急情况下直接连接氧气瓶，实现紧急供氧 10.带标准螺纹连接接口 | 台 | 27
11 | 030113021003 |  | 大流量医用氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：50m³/h，双回路设计 2.结构：箱体结构，减压器、控制阀、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.表面处理工艺：表面静电喷塑 5.工作压力：0.2～0.5MPa 6.适用介质：氧气 7.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 8.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 9.带应急接口，可在紧急情况下直接连接氧气瓶，实现紧急供氧 10.带标准螺纹连接接口 | 台 | 10
12 | 030601004001 |  | 氧气流量计 | 1.流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.具有RS485数据远传模块及接口 4.精度：±（2.0+0.5FS）％ 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：IP40 7.内置文丘里结构，采用分体式显示器，可通过特殊设计的连接信号线安装于远离气体管路的地方 | 台 | 27
13 | 030601004002 |  | 大流量氧气流量计 | 1.流量范围：0.8～800L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.具有RS485数据远传模块及接口 4.精度：±（2.0+0.5FS）％ 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：IP40 7.内置文丘里结构，采用分体式显示器，可通过特殊设计的连接信号线安装于远离气体管路的地方 | 台 | 10
14 | 030601002001 |  | 压力监测报警装置2气 | 1.规格型号：2气 2.带数字显示屏，实时显示各气体压力 3.带声光报警，具有本机自测试、自诊断、断电恢复自启动功能 4.带高精度压力传感器 5.箱体材质采用结构钢板表面静电喷塑处理 6.嵌墙式安装 7.具有RS485数据远传模块及接口 | 台 | 1
15 | 030601002002 |  | 压力监测报警装置3气 | 1.规格型号：3气 2.带数字显示屏，实时显示各气体压力 3.带声光报警，具有本机自测试、自诊断、断电恢复自启动功能 4.带高精度压力传感器 5.箱体材质采用结构钢板表面静电喷塑处理 6.嵌墙式安装 7.具有RS485数据远传模块及接口 | 台 | 36
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【医用中心吸引~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【医用中心吸引系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030109001001 |  | 医用真空负压机组 ≥300m³/h | 1.单台油旋式真空泵处理量：≥300m³/h 2.单台油旋式真空泵单机功率：≤7.5KW 3.包含1台集成块、2台油旋式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置 5.采用PLC触摸液晶屏显示站内系统流程及运行参数全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力，控制真空泵跟进，交替运行 6.具备输出压力超欠压报警及运行指标异常报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 7.带配对法兰接口 8.控制柜具有CE或UL认证 9.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 台 | 1
2 | 031008007001 |  | 医用真空罐2.0m³ | 1.规格型号：2.0m³ 2.材质：碳钢 3.配置真空压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.内外表面做防腐处理 6.储存、缓冲真空 7.带配对法兰接口 8.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 2
3 | 031006011001 |  | 消毒灭菌装置 ≥600m³/h 消毒灭菌装置 ≥600m³/h | 1.处理量：≥600m³/h 2.功率：≤20KW 3.处理方式：高温灭菌，针对有害菌种灭杀率大于99.99% 4.带自动电控柜,可监测、査询各项运行参数、工作状态等 5.采用全自动温控技术，有效维持灭杀温度 6.带配对法兰接口 | 台 | 1
4 | 031005008001 |  | 医用真空集气缸 2抽5进 | 1.规格型号：2抽5进 2.材质：碳钢 3.配置真空压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.内外表面做防腐处理 6.聚集、分流氧气，预留接口 7.带配对法兰接口 8.处理方式：清洗吹除 9.压力试验：按照规范进行压力试验 10.气密性试验：按照规范进行气密性试验 11.配置有2个DN125碟阀、5个DN80碟阀 | 个 | 1
5 | 030109001002 |  | 医用真空负压机组 ≥250m³/h | 1.单台油旋式真空泵处理量：≥250m³/h 2.单台油旋式真空泵单机功率：≤7.5KW 3.包含1台集成块、3台油旋式真空泵、3台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置 5.采用PLC触摸液晶屏显示站内系统流程及运行参数全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力，控制真空泵跟进，交替运行 6.具备输出压力超欠压报警及运行指标异常报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 7.带配对法兰接口 8.控制柜具有CE或UL认证 9.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 台 | 1
6 | 031008007002 |  | 医用真空罐2.0m³ | 1.规格型号：2.0m³ 2.材质：碳钢 3.配置真空压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.内外表面做防腐处理 6.储存、缓冲真空 7.带配对法兰接口 8.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 2
7 | 031006011002 |  | 消毒灭菌装置 ≥900m³/h | 1.处理量：≥900m³/h 2.功率：≤30KW 3.处理方式：高温灭菌，针对有害菌种灭杀率大于99.99% 4.带自动电控柜,可监测、査询各项运行参数、工作状态等 5.采用全自动温控技术，有效维持灭杀温度 6.带配对法兰接口 | 台 | 1
8 | 031005008002 |  | 医用真空集气缸 2抽5进 | 1.规格型号：2抽5进 2.材质：碳钢 3.配置真空压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.内外表面做防腐处理 6.聚集、分流氧气，预留接口 7.带配对法兰接口 8.处理方式：清洗吹除 9.压力试验：按照规范进行压力试验 10.气密性试验：按照规范进行气密性试验 11.配置有3个DN125碟阀、4个DN100碟阀 | 个 | 1
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【医用空气集中~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【医用空气集中供应系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030110003001 |  | 无油涡旋式空气压缩机 ≥2.49m³/min | 1.排气量：≥2.49m³/min 2.电机功率：≤22KW 3.具有数据远传模块及接口 1.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
2 | 030113021001 |  | 医用空气储气罐 2.0m³ | 1.规格型号：2.0m³ 2.材质：不锈钢 3.配置空气压力表，压力表精度≥1.6级 4.配置双安全阀 5.底部配置自动排水阀 6.储存、缓冲气体 7.带配对法兰接口 8.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 2
3 | 030112003001 |  | 吸附式干燥机 ≥3.6m³/min | 1.处理量：≥3.6m³/min 2.吸附方式：吸附式 3.工作压力：1.0Mpa 4.压力露点：-40°C 5.带控制器，实时显示露点温度 6.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
4 | 030112003002 |  | 初级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：1微米，除油精度：0.1ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
5 | 030112003003 |  | 中级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：1微米 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
6 | 030112003004 |  | 高级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：0.01微米，除油精度：0.01ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
7 | 030112003005 |  | 活性炭过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除油精度：0.003ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
8 | 030113025001 |  | 空气减压装置 200m³/h | 1.规格型号：200m³/h 2.结构：箱体结构，减压装置、报警装置、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.特性：超欠压声光报警功能 5.表面处理工艺：表面静电喷塑 6.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 7.适用介质：压缩空气 8.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 9.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 10.配置远程智能监控仪表，具有RS485数据远传模块及接口，实现压力信号的远传、监测，保障医院中心供氧站的安全、可靠、高效运行 11.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
9 | 030404017001 |  | 电控柜 | 1.规格型号：PLC数显控制 2.采用液晶屏显示站内系统流程及运行参数 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.控制空气压缩机跟进，交替运行 5.具备输出压力超欠压报警及运行指标异常报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.控制柜具有CE或UL认证 | 台 | 1
10 | 030601004001 |  | 露点监测仪 | 1.体积小，非常便于安装在干燥机里 2.露点测量低至-100°C 3.部分型号集成压力测量于一体 4.IP65外壳，即使在严酷工业环境中也能提供可靠的防护 5.精度可达2℃ | 台 | 2
11 | 030113024001 |  | 医用空气分气缸 | 1.规格型号：2进5出 2.材质：不锈钢 3.配置空气压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.带专用泄放接口 6.聚集、分流氧气，预留接口 7.带配对法兰接口 8.处理方式：酸洗脱脂，清洗吹除 9.压力试验：按照规范进行压力试验 10.气密性试验：按照规范进行气密性试验 11.配置有2个DN32的不锈钢截止阀、5个DN25的不锈钢截止阀 | 台 | 1
12 | 030110003002 |  | 无油涡旋式空气压缩机 ≥2.49m³/min | 1.排气量：≥2.49m³/min 2.电机功率：≤22KW 3.具有数据远传模块及接口 1.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
13 | 030113021002 |  | 医用空气储气罐 | 1.规格型号：2.0m³ 2.材质：不锈钢 3.配置空气压力表，压力表精度≥1.6级 4.配置双安全阀 5.底部配置自动排水阀 6.储存、缓冲气体 7.带配对法兰接口 8.安装方式：设备吊装加固 | 台 | 2
14 | 030112003006 |  | 吸附式干燥机 ≥3.6m³/min | 1.处理量：≥3.6m³/min 2.吸附方式：吸附式 3.工作压力：1.0Mpa 4.压力露点：-40°C 5.带控制器，实时显示露点温度 6.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
15 | 030112003007 |  | 初级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：1微米，除油精度：0.1ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
16 | 030112003008 |  | 中级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：1微米 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
17 | 030112003009 |  | 高级过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除尘精度：0.01微米，除油精度：0.01ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
18 | 030112003010 |  | 活性炭过滤器 ≥2.49m³/min | 1.处理量：≥2.49m³/min 2.除油精度：0.003ppm 3.滤芯采用不锈钢材质 4.带排水阀、保养指示器 5.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
19 | 030113025002 |  | 空气减压装置 200m³/h | 1.规格型号：200m³/h 2.结构：箱体结构，减压装置、报警装置、压力表一体化集成 3.配置：双减压器配置 4.特性：超欠压声光报警功能 5.表面处理工艺：表面静电喷塑 6.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 7.适用介质：压缩空气 8.配置氧气压力表，压力表精度≥1.6级 9.采用圆弧防撞设计，可防止箱体棱角和四边对人造成伤害 10.配置远程智能监控仪表，具有RS485数据远传模块及接口，实现压力信号的远传、监测，保障医院中心供氧站的安全、可靠、高效运行 11.带标准螺纹连接接口 | 台 | 2
20 | 030404017002 |  | 电控柜 | 1.规格型号：PLC数显控制 2.采用液晶屏显示站内系统流程及运行参数 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.控制空气压缩机跟进，交替运行 5.具备输出压力超欠压报警及运行指标异常报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.控制柜具有CE或UL认证 | 台 | 1
21 | 030601004002 |  | 露点监测仪 | 1.体积小，非常便于安装在干燥机里 2.露点测量低至-100°C 3.部分型号集成压力测量于一体 4.IP65外壳，即使在严酷工业环境中也能提供可靠的防护 5.精度可达2℃ | 台 | 2
22 | 030113024002 |  | 医用空气分气缸 2进4出 | 1.规格型号：2进4出 2.材质：不锈钢 3.配置空气压力表，压力表精度≥1.6级 4.底部配置排水、排气阀 5.带专用泄放接口 6.聚集、分流氧气，预留接口 7.带配对法兰接口 8.处理方式：酸洗脱脂，清洗吹除 9.压力试验：按照规范进行压力试验 10.气密性试验：按照规范进行气密性试验 11.配置有3个DN32的不锈钢截止阀、3个DN25的不锈钢截止阀 | 台 | 1
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【医用多媒体呼~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【医用多媒体呼叫系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030504001001 |  | 服务器 | 1.CPU：主频 1.7G 六核及其以上； 2.内存：32G DDR4 2666MHz及其以上； 3.硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4.显卡：无特殊要求； 5.USB：USB 2.0接口2个，USB 3.0接口2个； 6.操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版； 7.运行平台：NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8 | 台 | 1
2 | 030504004001 |  | 系统软件 | 1.数据接口服务器平台NIS-SP 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台NIS-MP 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台NIS-RP 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1
3 | 030503002001 |  | 信息交互管理主机 | 1.两线制系统电源集中控制中心和信息交换管理单元 2.带有具备自动恢复功能的防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统； | 台 | 30
4 | 030501008001 |  | 网络多媒体控制盒 | 1.最大功耗5W 2.工作电压：12V 3.安装在液晶电视附近 4.液晶电视带HDMI接口 | 台 | 30
5 | 030505004001 |  | 液晶电视 | 1.带HDMI接口，扩展为信息看板 2.病人信息一览表； 3.取代传统护士站“小黑板”，显示交接班，注意事项，工作安排等信息 4.规格型号：55寸 | 套 | 30
6 | 030501003001 |  | P网络医护主机 | 1.采用10.1英寸液晶屏，支持触控操作 2.采用1个七色LED，可醒目提示呼叫患者的护理级别 3.可对全病区的患者进行话筒广播、可播放背景音乐，具有广播功能，提供多个播放列表 4.呼叫对讲，呼叫显示，呼叫未处理提醒与清除 5.真人发声语音报号，播报次数可调，支持循环播报 6.实时监测患者的输液进度和吸氧时间，可设置吸氧定时提醒 7.支持总线检测、短路报警、故障巡检、工作日志查询和上传功能 8.支持桌面支架或墙面挂板安装 | 台 | 30
7 | 030507014001 |  | 走廊显示屏 | 1.采用一体成形铝合金边框和全贴合面板工艺设计 2.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 30
8 | 030507014002 |  | 床头分机 | 1.采用4个七色护理标识LED 2.5英寸液晶屏 3.含手柄线 4.醒目警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色 | 台 | 1473
9 | 030507014003 |  | 门口分机 | 1.采用两侧七色门灯 2.采用10.1英寸液晶屏，清晰显示床位号、患者姓名、医护头像、宣教图片等信息，可循环播放，容纳更多沟通信息 | 台 | 592
10 | 030507014004 |  | 卫生间分机 | 1.采用PC材质半透明面板 2.防水达到IPX8防护级别 | 台 | 570
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【洁净手术室气~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【洁净手术室气体系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030113014001 |  | 笑气汇流排 2*5瓶组 | 1.规格型号：2*5瓶组 2.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 3.带高压过滤器、截止阀、管路支撑等 4.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 5.带高压气瓶连接管 6.汇集管高压气瓶接口自带压力平衡装置 7.带标准螺纹连接接口 8.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 台 | 1
2 | 030404016001 |  | 笑气汇流排自动控制柜 | 1.规格型号：全自动切换 2.采用10寸液晶屏精准显示汇集排输出压力及运行状态 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.采用气体差压原理，设计自动切换装置，实现左回路医用气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用 5.具备输出压力超欠压报警及切换报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.配置有压力表，压力表精度≥1.6级 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 8.带标准螺纹连接接口 9.医用气体汇集排属于国家Ⅱ类医疗器械产品 | 台 | 1
3 | 030113025001 |  | 氮气汇流排2*10瓶组 | 1.规格型号：2*10瓶组 2.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 3.带高压过滤器、截止阀、管路支撑等 4.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 5.带高压气瓶连接管 6.汇集管高压气瓶接口自带压力平衡装置 7.带标准螺纹连接接口 8.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 台 | 1
4 | 030404016002 |  | 氮气汇流排自动控制柜 | 1.规格型号：全自动切换 2.采用10寸液晶屏精准显示汇集排输出压力及运行状态 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.采用气体差压原理，设计自动切换装置，实现左回路医用气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用 5.具备输出压力超欠压报警及切换报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.配置有压力表，压力表精度≥1.6级 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 8.带标准螺纹连接接口 9.医用气体汇集排属于国家Ⅱ类医疗器械产品 | 台 | 1
5 | 030113014002 |  | 二氧化碳汇流排 2*5瓶组 | 1.规格型号：2*5瓶组 2.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 3.带高压过滤器、截止阀、管路支撑等 4.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 5.带高压气瓶连接管 6.汇集管高压气瓶接口自带压力平衡装置 7.带标准螺纹连接接口 8.气密性试验：按照规范进行气密性试验 9.带电加热器 | 台 | 1
6 | 030404016003 |  | 二氧化碳汇流排自动控制柜 | 1.规格型号：全自动切换 2.采用10寸液晶屏精准显示汇集排输出压力及运行状态 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 4.采用气体差压原理，设计自动切换装置，实现左回路医用气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用 5.具备输出压力超欠压报警及切换报警功能，具有RS485数据远传模块及接口 6.配置有压力表，压力表精度≥1.6级 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 8.带标准螺纹连接接口 9.医用气体汇集排属于国家Ⅱ类医疗器械产品 | 台 | 1
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【病房设备带及~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【病房设备带及配套设施系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 031008014001 |  | 墙面式终端盒 ≥680×500mm | 1.尺寸：≥680×500mm 2.面板材质：高分子材料模压成型，经久耐用 3.面板开孔方式：高精度激光开孔 4.箱体材质：结构钢板表面静电喷塑处理 5.安装方式：嵌墙式安装 6.终端盒内所有电器设置保护底盒，穿型材采用过线圈，接线采用接线端子等 7.终端盒内设置有氛围灯，带触摸调光开关 8.配置可开启式壁画，带超强静音滑轨，壁画可根据用户订制 9.包含1个氧气终端、1个吸引终端、1个灯管、1个开关、3个五孔插座等 | 个 | 11
2 | 031008014002 |  | 墙面式终端盒 ≥680×500mm | 1.尺寸：≥680×500mm 2.面板材质：高分子材料模压成型，经久耐用 3.面板开孔方式：高精度激光开孔 4.箱体材质：结构钢板表面静电喷塑处理 5.安装方式：嵌墙式安装 6.终端盒内所有电器设置保护底盒，穿型材采用过线圈，接线采用接线端子等 7.终端盒内设置有氛围灯，带触摸调光开关 8.配置可开启式壁画，带超强静音滑轨，壁画可根据用户订制 9.包含2个氧气终端、2个吸引终端、2个空气终端、1个灯管、1个开关、3个五孔插座等 | 个 | 3
合 计

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【医用气体报警~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程（专业设备）\资阳市第一人民医院医用气体系统设备采购及配套安装服务医疗专项工程【医用气体报警系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030501017001 |  | 全功能组态软件含加密狗 | 型号：FC7.2【力控（无限点，带OPC服务模块）】 | 套 | 1
2 | 030501017002 |  | 全功能组态软件及开发 | 1.根据院方需求定制开发界面及数据链接，实现本地集中监测、报警、各种参数曲线趋势呈现、打印各种报表、数据的归档和查询等功能 2.实现使所有管理人员在互联网、手机、平板电脑上对现场设备进行监测管理及维保 | 套 | 1
3 | 030501017003 |  | 手机远传APP基础费 | 根据院方需求定制开发医气监测报警信息传送，实现使所有管理人员能在手机上以定制APP、短信、邮件、微信等方式接收到实时报警信息 | 套 | 1
4 | 030501017004 |  | 手机远传APP服务年费 | 根据院方需求定制开发医气监测报警信息传送，实现使所有管理人员能在手机上以定制APP、短信、邮件、微信等方式接收到实时报警信息 | 套 | 1
合 计